Настройка порта.

Скорость: 1200/2400/4800/9600 (по настройке прибора);

четность: нет;

Стопов:   один;

Протокол обмена режим ASCII.

Формат запроса.

@(SS)(С)(NN)(AAAA):(LLLL)(BK)

SS - номер (код) прибора (устанавливается в вычислителе);

С – команда;

NN - кол-во байт информации запроса;

AAAA – адрес данных;

символ ':'- ставиться перед контрольной суммой;

LLLL – линейная контрольная сумма;

ВК – возврат каретки (код 0Dh).

Круглые скобки показаны условно.

Формат ответа.

@(SS)(С)(NN)(AAAA)(DD...DD):(LLLL)(BK)

SS - номер (код) прибора;

С – команда;

NN - кол-во байт информации ответа;

AAAA – адрес данных;

DDDD - информация ответа;

символ ':'- ставиться перед контрольной суммой;

LLLL – линейная контрольная сумма;

ВК – возврат каретки (код 0Dh).

Контрольная сумма

Арифметическая сумма кодов всех байт до двоеточия, входящих в строку запроса или ответа.  Двоеточие в контрольную сумму не входит.

Пример запроса текущего расхода, л/с:

Код прибора 01, адрес параметра 0x03a8, 4 байта, код команды – «M» (текущие значения)

@01M04a803:4E02(0x0d)

Расчет: 0x40+0x30+0x31+0x4d+0x30+0x34+0x61+0x38+0x30+0x33 = 0x24e

Порядок следования байт.

Адрес и контрольная сумма имеют размер 2 байта (4 байта ASCII). В памяти вычислителя, так же, как и памяти ПК, байты расположены от мл. к ст.  и передаются в этом же порядке без «переворота».

Пример чтения структуры данных суточного архива.

В памяти вычислителя сформирована следующая структура суточного архива. Если на ПК сформировать такую же структуру, то преобразование информации сводится лишь к преобразованию прочитанных данных ASCII в HEX и копирования 24 байта по адресу структуры на ПК.

Struct		/* ArhivStruct - структура архива */

{

unsigned char  year;	//  год 1 байт (две последние цыфры)

unsigned char  mon;	// месяц 1 байт

unsigned int   Err;	// аварии 2 байта

float          Vh;		//объем   (л) 4 байта

unsigned long  Nar;	//время работы за выбранные сутки в сек 4 байта

unsigned long  SumNar	// время наработки на момент записи архива в сек 4 байта

double         Vi;		//объем нарастающий итог   (л) 8 байт

}ArhivStruct;

Итого 24 байта.

@01F183412:7856\r		чтение прибора с кодом 01 (условно) области архива прибора из флэш-памяти 24 (18h)-байта с адреса 1234(условно).

Прочитали:

@01F183412DD…DD:7856\r	- DD – 24 байта (48 ASCII) информации структуры ArhivStruct.

Вызываем функцио преобразования строки ASCII в HEX и указываем куда класть информацию – сразу по адресу структуры на ПК.

StrToHex((char*)&Struct,(char*)&Data[10],24);

(char*)&Struct – адрес 1-го байта структуры;

(char*)&Data[10] – ссылка на 1-й байт данных в ответе;

24 – всего байт по размеру структуры.

Пример кода функции StrToHex.

int StrToHex(char *ldata, char *sdata,int slen)  // строка -> hex

{          //       куда,      откуда,  кол-во байт результата

int i,j,k;

for(i=0;i<slen;i++){

*ldata=0; k=4;

for(j=0;j<2;j++){

if(*sdata>0x2f && *sdata<0x3a) {*ldata+=(*sdata-0x30)<<k;}

else

if(*sdata>0x40 && *sdata<0x47) {*ldata+=(*sdata-0x37)<<k;}

else

if(*sdata>0x60 && *sdata<0x67) {*ldata+=(*sdata-0x57)<<k;}

else{

*sdata=0; return -1;

}

sdata++; k=0;

}

ldata++;

}

return 0;

}

Команды чтения информации.

В ответе приводится длина информации, контрольная сумма условно не показана.

@SSV000000	- команда «V» версия, ответ 16 байт ASCII;

@SSv000000	- команда «v» релиз прошивки, ответ 16 байт ASCII;

@SSMNNAAAA	- команда «M» чтение текущих или настроечных параметров NN-байт с адреса AAAA;

@SSFNNAAAA	- команда «F» чтение из области архива NN-байт с адреса AAAA;

@SSD00AAAA	- запуск пользовательского (обнуляемого) счетчика объема, AAAA - время измерения в тиках, 1 тик=2 секунды. Ответ – только эхо команды.

@SSd000000	- обнуление пользовательского счетчика объема. Ответ – только эхо команды.

Адреса текущих параметров (команда «M»)

0x233	- 1 байт, флаг питания, 0 – батарейное питание, иначе внешнее питание

0x250 – 0x255	- 6 байт текущее время и дата: сек, мин, час, день, месяц, год.

0х370 	- 4 байта int время работы в секундах за текущий час

0x374	- 4 байта float объем в литрах за текущий час

0x378	- 2 байта побитно аварии за текущий час

0х37a 	- 4 байта int время работы в секундах за текущие сутки

0x37e	- 4 байта float объем в литрах за текущие сутки

0x382	- 2 байта побитно аварии за текущие сутки

0x384	- 4 байта int общее время наработки в секундах

0х388	- 8 байт double объем нарастающим итогом

0x3a8	- 4 байта float текущий расход (л/с)

0x3b0	- 4 байта float напряжение батарейки часов

0x3b8	- 4 байта float напряжение батарейки питания

0x3c4	- 4 байта float объем обнуляемого счетчика (доза)

0x27e	- 1 байт побитно текущие аварии

Адреса настроечных параметров (команда «M»)

0x1000 – 0x1028	-  4 байта float x10 - 10 коэффициентов расход

0x1028 – 0x1050	-  4 байта float x10 - 10 коэффициентов  частота

0x1050			-  4 байта float масштабирующий  коэффициент по расходу

0x1054			-  4 байта float Qmax расход

0x1058			-  4 байта float Qmin расход

0x105c			-  4 байта float Qотсечка

0x1060			- 4 байта int импульсный выход, миллилитров на импульс

0x10f8			- 4 байта int заводской номер ППР

0x10fc			- 4 байта int заводской номер ВР

Адреса архивов (команда «F»)

Расчет адреса для чтения часового архива (2 месяца):

Adr = 0x2500 + (day-1)* 0x120 + hour * 0x0c;	- не четный месяц

Adr = 0x5000 + (day-1)* 0x120 + hour * 0x0c;	- четный месяц

Структура часового архива:

struct

{

unsigned char  year;       // 1  байт год

unsigned char  mon;        // 1  байт месяц

unsigned int   Err;        // 2  байта аварии

float          Vh;         // 4  объем   (л)

unsigned long  Nar;        // 4  байта время наработки за выбранный период в сек (ВС-ф.)

}ArhivStruct;

Расчет адреса для чтения суточного архива (1 год):

Adr = 0x100 + (mon-1) * 0x300 + (day-1) * 0x18;

Структура суточного архива:

sStruct

{

unsigned char  year;       // 1  байт год

unsigned char  mon;        // 1  байт месяц

unsigned int   Err;        // 2  байта аварии

float          Vh;         // 4  байта объем   (л)

unsigned long  Nar;        // 4  байта время наработки за сутки в сек (ВС-ф.)

unsigned long  SumNar;     // 4  байта время наработки на момент записи архива в сек

double         Vi;         // 8  байта объем нарастающий итог   (л)

}ArhivStruct;

Расшифровка аварий (побитно):

0x0001		- «С» расход > max

0x0002		- «F» нет коэффициентов расхода

0x0004		- «о» ошибка импульсного выхода

0x0008		- «A» нет записи архива

0x0010		- «r» ошибка чтения/записи во флэш-память

0x0020		- «c» ошибка чтения/записи в м/с часы

0x0040		- «b» разряд батарейки часов

0x0080		-«u» разряд батарейки питания

0x0100		- «d» был перевод даты (при чтении архива)

0x0200		- «h» был перевод времени (при чтении архива)

0x0400		- «t» архивная запись является тестовой (при чтении архива)

Первые 8 аварий являются также и текущими и отображаются на индикации символами в кавычках.